采购需求参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 限价（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神经外科手术导航系统 | 1套 | 450 | 1、配置电磁追踪系统，无需三钉头架固定，即可开展导航手术 2、支持 CT、MR、DSA、PET、SPECT、X射线和超声影像等 DICOM 格式医学影像的处理，包含DTI、BOLD、MRS、DSA、CTA、CTV等全部 DICOM 格式医学影像的全部模态 3、可支持与动力系统联动，导航能识别与显示当前磨钻工具的附件和钻头形状，且能精准以三维方式在导航屏幕上显示该附件及钻头的真实轮廓，非通用的柱状模拟模式。（需提供说明书、技术白皮书或彩页证明）同时具备内镜模拟视图，可三维模拟显示内镜视角下的颅内解剖结构，辅助术者了解手术入路纵深方向的重要结构及与周围毗邻组织的关系，观测位置和角度可根据术者需求调整（需提供说明书、技术白皮书或彩页证明） |
| 2 | 激光共聚焦显微镜 | 1套 | 320 | 1、在非共振扫描模式下，逐行扫描可同时满足以下扫描速度指标：≥8幅/秒（512x512像素）、≥60幅/秒（512x64像素）、≥220幅/秒（512x16像素）。 2、光谱扫描：两个检测器平行扫描完成光谱成像，扫描过程无荧光信号损失；光谱分辨率≤1.5nm；可根据结果做线性光谱拆分，去除自发荧光及荧光串扰。 3、最大扫描分辨率≥6000 x 6000。 4、在确保荧光收集效率的情况下（针孔≥1AU），超高分辨成像可同时实现如下效果：分辨率XY方向上≤90nm，Z方向≤270nm。 |