附件一：
项目内容：
[bookmark: _GoBack]男科正在使用的一台体外线性冲击波治疗仪（型号：RENOVA），其换能器模块发生故障，无法进行临床治疗。为了保证上述设备的正常使用，确保临床诊疗工作的正常开展，需采购男科体外线性冲击波治疗仪换能器维修更换服务。
供应商资格要求：
1、具有独立法人资格，具有独立承担民事责任和履行合同能力，提供营业执照复印件并加盖公章；
2、具备履行合同所必需设备和专业技术能力。
供应商项目报价：
需包含维保服务人工费、配件费、运费、安装调试费、差旅费、税费等一切费用。
项目维修的基本要求如下：
1、更换的备件必须是原厂同品牌同型号全新备件，更换完成后需保障整机性能完好，满足设备运行要求，相关参数符合国家质量检测标准，备件采购渠道应符合国家相关法律、法规。
2、合同签订后的30天内，完成体外线性冲击波治疗仪器换能器模块更换以及维修调试工作。
3、维修完成后须保证整机运行良好，可开展正常的临床诊疗，应保证维修后设备符合原厂家合格标准及相应的国家质量标准的要求。
4、验收合格后，对所更换的能器提供半年或者100万次的激发次数，先到为准的保修服务。
技术要求：
1、换能器模块：采用电磁式发射原理，使用寿命≥100万次冲击波发射；
2、冲击波高压发生器：高压发生器电压范围：7.5kV-12kV或更宽，分档调节，调节档数≥10档；
3、换能器模块聚焦体：径向短轴尺寸（fX）：≤6mm，径向长轴尺寸（fY）：≤40mm；
4、焦点至发生器端口平面距离：≤20mm；
5、换能器治疗窗口：矩形治疗窗口，窗口长度≥60mm（L），窗口宽度≥6（W）mm；
6、冲击波峰值声压：8Mpa～13MPa，≥10档可调；
7、冲击波压力脉冲宽度：≤2.5μs；
8、压力脉冲上升时间：≤1.2μs；
9、换能器模块的支持和固定系统：换能器安装于带有万向关节的金属材质的机械臂，最大伸展长度≥70cm；
10、具备水循环模块：用于无损地将冲击波能量传输至治疗区域，并给换能器模块散热；
11、水模块组成：由内置水箱、水泵、换能器模块的水囊，以及水传输管道组成；
12、水模块的总容积：≤4升；
13、循环水要求：使用达到饮用水标准的水；
14、具备控制模块：用于控制冲击波的发射能量和发射频率；
15、冲击波脉冲输出能量：0.02 mJ/mm2～0.09 mJ/mm2，≥10档可调；
16、冲击波发射频率：≥5Hz（300次/分钟）；
17、须严格按原厂质量控制要求，提供现场维修服务的工程师须具备体外线性冲击波维修资质证书。（提供工程师的体外线性冲击波治疗仪维修资质证书复印件佐证）
18、换能器模块维修完成后，须进行整机调试、维护保养后交付使用。






















附件二：
福建医科大学附属第一医院：
本公司自愿参与贵院                                     项目调研论证，在此郑重承诺本公司持有合法的企业营业执照，以下相关材料内容真实、合法、有效。
一、营业执照复印件并加盖公章



二、供应商项目报价：




三、服务方案：
供应商维修服务方案（包含并不限于附件一中的内容）

