附件一：
请参加调研供应商按照以下要求提供材料：
福建医科大学附属第一医院：
本公司自愿参与贵院医疗设备检定和校准服务项目调研论证，在此郑重承诺本公司持有合法的企业营业执照，且以下相关材料内容真实、合法、有效。
1、 提供营业执照复印件（单独成页、第一页，相关内容清晰可见）


2、 项目报价并加盖公章（包含服务人工费、配件费、运费、安装调试费、差旅费、税费等一切费用）（单独成页、第二页，相关内容清晰可见）


3、 供应商医疗设备检定和校准服务方案（依据我院公示的项目要求进行响应，方案需包含但不限于以下几个方面）
（一）检测报告文件要求：
1、 所有检测、校准、检定、校验报告均需提供电子版或纸质版，电子版需提供下载的完整版电子文件（如PDF原件），不得为截图或扫描件。如院方有需求，能提供纸质版证书，纸质版证书须加盖出具单位公章。所有检校数据均可溯源至对应的国家、省、市基准，出具的检校报告均可获得国家认可，具有法律效力。
（二）仪器交接及运输责任：
1、供应商需协助我院对部分检定设备免费代送检，应派遣经书面授权的人员上门送检仪器，并和我院人员共同清点仪器名称型号数目、检查外观，做好记录，双方签字确认。
2、供应商对运输及交接期间的仪器完好性承担全部责任，如有缺漏、损坏，由供应商进行无偿修理，不得以任何理由推诿。
（三）服务时效与检测安排：
1、现场检测项目：供应商需配合我院的时间安排，在接到我院通知的24小时内前往设备使用现场或院内其他场所内进行检测/校准，需在正常工作时段内安排充足检测时间，如遇标准器周期检测需提前告知，避开我院检测计划周期。
2、需送检项目（送到中标人进行校准、检测、检定）：设备供应商需在接到我院通知的24小时内前往我院指定地点收取仪器，做好交接手续。并于3个工作日内完成仪器校准、出具证书并将设备及证书送回。
3、代送检项目（需送至第三方进行校准、检测、检定）：供应商在接到我院通知的24小时内前往我院指定地点收取仪器，做好交接手续，送至具备资质的检测机构，并于10个工作日内完成全部流程，将仪器及要求的证书（含电子版文件）送回我院指定部门。
（四）资质与报价要求：
1、 除代送检项目外，出证单位、报价单位、合同签订单位三者必须一致。
2、 代送检项目需出具出证单位盖章的报价单，该项最终结算费用不得超过该报价单金额。
3、供应商须对每一个项目的技术要求里的需求参数分参数进行分项报价，包括但不限于已列出的需求参数，且校准项目报价参数须在本单位认可的检测能力表覆盖范围内。
4、核磁共振项目需列明能够校准的级别如1.5T，3.0T等
（五）人员配备要求：
供应商须为本项目配备具有专业技术能力的专职计量检测工程师。须提供：
1、 岗位设置、配备人数及人员名单、职责分工的方案
2、 项目团队成员医疗设备计量类专业职称或资质证书复印件
3、 承诺检测期间需至少派驻10人到采购人各分院区进行检测工作，出具报告后需至少安排1人负责将检测校准报告进行整理归档。
（六）应急处理机制：
1、设备紧急校准/检测/检定/校验的快速响应流程；
2、突发公共卫生事件或不可抗力情况下的服务保障措施；
3、标准器故障或送检期间的替代方案；
4、24小时应急联络人与联系方式。






检测项目列表：（项目数量仅为测算依据，实际数量已实际检测为准）
[bookmark: _GoBack]
	序号
	证书类型
	设备类别
	技术要求
	预估总数

	1 
	校准
	移液器
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：容量
3.提供取送检服务
	155

	2 
	校准
	移液器（八道）
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：容量
3.提供取送检服务
	5

	3 
	校准
	移液器（十二道）
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：容量
3.提供取送检服务
	2

	4 
	校准
	机械天平
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：质量
3.提供下现场服务
	5

	5 
	校准
	电子天平
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：质量
3.提供下现场服务
	10

	6 
	校准
	电子台秤
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：质量
3.提供下现场服务
	1

	7 
	校准
	砝码
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：质量
3.提供取送检服务
	2

	8 
	校准
	非数显温度计
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：温度
3.提供取送检服务
	7

	9 
	校准
	非数显温湿度计
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：温度、湿度
3.提供取送检服务
	10

	10 
	校准
	温湿度计
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：温度、湿度
3.提供取送检服务
	50

	11 
	校准
	温度采集记录仪
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：温度
3.提供取送检服务
	15

	12 
	校准
	冰箱温度计
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：温度
3.提供取送检服务
	9

	13 
	校准
	酶标仪
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：吸光度
3.提供下现场服务
	1

	14 
	校准
	酸度计
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：酸度
3.提供下现场服务
	4

	15 
	校准
	紫外分光光度计
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：波长、透射比
3.提供下现场服务
	1

	16 
	校准
	永停滴定仪
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：电位、容量
3.提供取送检服务
	1

	17 
	校准
	游标卡尺
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：长度
3.提供取送检服务
	1

	18 
	校准
	滴定管
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：容量
3.提供取送检服务
	4

	19 
	校准
	标线容量瓶
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：容量
3.提供取送检服务
	14

	20 
	校准
	刻度吸量管
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：容量
3.提供取送检服务
	20

	21 
	校准
	电子婴儿秤
	1.出具带CNAS或CMAS标志的校准证书
2.校准参数：质量
3.提供下现场服务
	6

	22 
	校准
	体重秤（体重、身高）
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：质量、长度
3.提供下现场服务
	108

	23 
	校准
	戥秤
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：质量
3.提供下现场服务
	7

	24 
	校准
	离心机（温度+转速）
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：温度、转速
3.提供下现场服务
	17

	25 
	校准
	离心机（转速）
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：转速
3.提供下现场服务
	17

	26 
	检测
	洁净室/手术室（百级）
	1. 出具带CNAS或CMA标志的检测证书
2、检测参数：悬浮粒子浓度（洁净度）、沉降菌、浮游菌、换气次数、温度、相对湿度、噪声、照度、静压差
3.提供下现场服务
	15

	27 
	检测
	洁净室/手术室（千级）
	1. 出具带CNAS或CMA标志的检测证书
2、检测参数：悬浮粒子浓度（洁净度）、沉降菌、浮游菌、换气次数、温度、相对湿度、噪声、照度、静压差
3.提供下现场服务
	1

	28 
	检测
	洁净室/手术室（辅房）
	1. 出具带CNAS或CMA标志的检测证书
2、检测参数：悬浮粒子浓度（洁净度）、沉降菌、浮游菌、换气次数、温度、相对湿度、噪声、照度、静压差
3.提供下现场服务
	1

	29 
	检测
	造血干细胞移植病房（百级）
	1. 出具带CNAS或CMA标志的检测证书
2.检测参数：悬浮粒子浓度（洁净度）、沉降菌、浮游菌、换气次数、温度、相对湿度、噪声、照度、静压差
3.提供下现场服务
	2

	30 
	校准
	培养箱
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：温度
3.提供下现场服务
	2

	31 
	校准
	冰箱
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：温度
3.提供下现场服务
	4

	32 
	校准
	压力蒸汽灭菌器
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：温度、压力
3.提供下现场服务
	6

	33 
	校准
	脉动真空灭菌器
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：温度、压力、时间
3.提供下现场服务
	8

	34 
	校准
	电阻率、电导率
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：电导
3.提供下现场/送检服务
	4

	35 
	校准
	压差表
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：压力
3.提供下现场服务
	10

	36 
	校准
	气压表
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.参数：压力
3.提供送检服务
	3

	37 
	检测
	二氧化碳检测仪
	1.出具带CNAS或CMA标志的检测证书
2.检测参数：浓度
3.提供下现场服务
	1

	38 
	校准
	推注泵/注射泵/输液泵
	1.出具带CNAS或CMA标志的检测证书 
2.检测参数：流量、压力
3.提供下现场服务
	850

	39 
	校准
	医用超声源
	1.出具带CNAS或CMA标志的检定证书
2.校准参数：超声功率、长度
3.提供下现场服务
	144

	40 
	校准
	除颤监护仪
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：释放能量、电压、心率、心电显示扫描速度
3.提供下现场服务
	50

	41 
	校准
	婴儿培养箱
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：温度、湿度
、噪声
3.提供下现场服务
	20

	42 
	校准
	婴儿辐射保暖台
	1. 出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：温度、噪声
3.提供下现场服务
	8

	43 
	校准
	呼吸机
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：潮气量、压力、浓度、通气频率
3.提供下现场服务
	250

	44 
	检测
	生物安全柜
	1.出具带CNAS或CMA标志的检测证书
2.检测参数：
2.1.外观
2.2.报警和连锁系统
2.3.风速显示
2.4.高效过滤器完整性
2.5．人员、产品和交叉污染保护
2.6.噪声
2.7.照度
2.8.下降气流流速
2.9．流入气流流速
2.10．气流模式
2.11．温升
2.12．紫外灯（如有）
2.13. 沉降菌
2.14. 洁净度
3.提供下现场服务
	14

	45 
	检测
	超净工作台
	1. 出具带CNAS或CMA标志的检测证书
2.检测参数：
2.1 外观
2.2 功能
2.3 风速
2.4 气流
2.5空气洁净度
2.6 照度
2.7扫描检漏
2.7 噪声
3.提供下现场服务
	2

	46 
	校准
	核磁共振（1.5T/3.0T）
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：层厚、磁场强度
3.提供下现场服务
	10

	47 
	校准
	C臂机
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.检测参数：空气比释动能率
3.提供下现场服务
	5

	48 
	校准
	
血液透析设备
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：电导率、温度、酸度、流量、静脉压、动脉压
3.提供下现场服务
	60

	49 
	校准
	高频电刀
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.校准参数：输出功率、高频漏电流
3.提供下现场服务
	68 

	50 
	校验
	安全阀（DN＜32mm）
	1.出具特种设备检验检测机构的校验报告
2.提供代送检服务
	45 

	51 
	校验
	安全阀（32≤DN<40）
	1.出具特种设备检验检测机构的校验报告
3.提供代送检服务
	6 

	52 
	校准
	生命体征模拟仪
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.参数： 心率、血压、血脉氧、脉率电压、电阻、直流电压
3.提供代送检服务
	1

	53 
	校准
	电气安全分析仪
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.参数：电压、电流、电阻
3.提供代送检服务
	1

	54 
	校准
	输液泵分析仪
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.参数：流量、阻塞压力
3.提供代送检服务
	1

	55 
	校准
	电刀分析仪
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.参数：高频功率、高频漏电流、负载电阻
3.提供代送检服务
	1

	56 
	校准
	气流分析仪（呼吸机检测仪）
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.参数：流量、潮气量、氧浓度、呼吸频率、压力
3.提供代送检服务
	1

	57 
	校准
	除颤分析仪
	1、出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.参数：心电信号幅度、心率、负载、释放能量
3.提供代送检服务
	1

	58 
	校准
	手持式电离室巡检仪
	1.出具带CNAS或CMA标志的校准证书
2.参数：剂量、能量
3.提供代送检服务
	1

	59 
	检定
	放射性活度计
	1.出具检定证书
2.参数：活度
3.提供代送检服务
	1

	60 
	检定
	a、β表面污染
	1.出具检定证书
2.参数：表面发射率
3.提供代送检服务
	9

	61 
	检定
	便携式辐射周围剂量当量率仪
	1.出具检定证书
2.参数：周围（定向）剂量当量率
3.提供代送检服务
	1

	62 
	检定
	指型电离室剂量仪
	1.出具检定证书
2.参数：长期稳定性、能量响应
3.提供代送检服务
	1

	63 
	校准
	指型电离室剂量仪
	1.出具校准证书
2．参数：校准因子Nk，ND,W,Co-60
3．提供代送检服务
	1

	64 
	检定
	X、Y巡检仪
	1.出具检定证书
2.参数：周围（定向）剂量当量率
3.提供代送检服务
	1

	65 
	校准
	井型电离室剂量仪
	1.出具校准证书
2.参数：空气比释动能、扩展不确定度
3.提供代送检服务
	1

	66 
	校准
	个人剂量报警仪
	1.出具校准证书
2.参数：个人剂量当量
3.提供代送检服务
	15



