采购需求参数（自体血液回收）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 限价（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自体血液回收 | 1套 | 38 | - 对患者出血量的上限、下限无要求，可满足所有手术类型。 - 具有术前血小板分离回收功能，机器程序可自动识别白膜层，可以将全血分离为富血小板血浆（PRP）,贫血小板血浆和浓缩红细胞（RBC）三部分。贫血小板血浆和RBC立即回输给病人，PRP被收集起来暂时储存。 - 回收血液质量要达到：血细胞回收率≥95%;回收血球压积≥55％;游离血红蛋白洗净率≥99％。 - 内置自动负压调节功能, 可根据出血量自动调节吸引力，最大程度保护红细胞。 - 设备应内置完善的监测功能，可实现对血液处理全流程运行状态及血液质量相关参数的监测。包括且不少于以下监测功能：具有清洗质量报警功能、具有气泡监测功能、具有管道压力监测功能、具有废液袋称重监测功能、具有离心杯渗漏监测功能、具有红细胞水平监测功能。 |