超声喷砂牙周治疗仪

参数一览表
一、项目概况
本次采购的医疗设备为福建医科大学附属第一医院口腔颌面外科所需的1台超声喷砂牙周治疗仪。该设备应配置齐全、性能稳定、操作简便安全，具良好的升级能力，适用临床、科研、教学，并满足将来扩展临床应用领域的需要。
技术和服务要求：

1.电源输入：-220V 50Hz,输入功率：≥88VA
2.输出的尖端主振动偏移：≤90um,偏差：±50%
3.输出的尖端振动频率：≥30±5kHz
4.输出的半偏移力：≤10N偏差：±50%
5.尖端输出功率：3W-20W
6.集龈上、龈下喷砂洁治，牙周治疗，根管治疗功能于一体。
7.面板采用触控液晶屏，功能选择、工作状态指示清晰。
8.工作尖椭圆形振动轨迹，治疗、抛光一起完成，工作尖振幅小。 
9.双水路切换，可实现自动供水，也可使用外接水路供水。
10.供水提示灯设计，更直观观察供水方式，采用自动供水，蓝色提示灯亮起。
11.有钛合金工作尖和不锈钢工作尖，不伤牙骨质、牙釉质。
12.自动供水模式下可以使用双氧水、次氯酸钠、洗必泰等专用药液。
13.水路加热功能，300W功率加热，可实现喷砂洁治模式下，加热水路。
14.四档温度调节，按需控制洁治水温。
15.采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态，机器性能稳定。
16.喷砂手柄采用三段式设计，装卸简单，便于清洁和维护。
17.超声手柄和喷砂手柄可自由拔插，能在134℃高温和0.22MPa高压环境中进行灭菌处理。
18.喷砂手柄尾线可拆卸，便于清洁疏通和维护。
19.超声手柄尾线接口和喷砂手柄尾线接口带有防滑纹。
20.全透明漏斗形粉罐，粉罐可360°旋转，能够实时观察砂粉流动情况。
21.龈上、龈下独立喷砂粉罐，清晰显示砂粉刻度。
22.龈下喷嘴四孔设计，三孔出砂一孔出水，可实现360°旋转。
23.工作过程采用微电脑全自动控制。
24.内置变压器，内部水电分离。
25.拥有清洁模式。
26.单功能有线脚踏和多功能无线脚踏双脚踏配置。
27.蓝牙5.0无线多功能脚踏，标准模型、无水模式、清洗模式、增强模式四种脚踏功能模式。 
28.配置清单：
1.主机1个
2.无线脚踏开关1个
3.有线脚踏开关1个
4.超声手柄3个
5.喷砂手柄2个
6.工作尖10个
7.粉罐2个
8.水瓶600ml 1个
9.水瓶1400ml 1个
10.牙周消毒盒2个
11.喷砂消毒盒1个
12.移动推车1部
三、商务要求：

1.交货时间：合同生效后60天内交货。

2.交货地点：采购人指定地点，福建医科大学附属第一医院（茶亭/奥体/滨海院区）

3.交货条件：采购人验收合格后交付。

4.保修期：5年。
四、其他商务要求：

1、违约责任

    1.1未按期交货的违约责任

1.1.1若乙方未能按合同约定的时间按时足额供货，乙方须按未交货或迟延交货价值的5%向甲方支付违约金。

1.1.2若乙方逾期30天未能向甲方交货或是足额交货，甲方有权单方解除合同；若因此给甲方造成损失的，除按约定向甲方支付违约金外，仍应赔偿甲方因此所遭受的损失。

1.1.3乙方交付的货物质量不合格或不符合甲方要求的，甲方有权单方解除合同，乙方须同时按合同总金额的5%向甲方支付违约金。

2、违约终止合同

    2.1在甲方向乙方发出的违约通知后30天内乙方仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知并单方解除本合同：  

    2.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

    2.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

3. 结合安装调试，乙方专业技术人员应免费对甲方的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，直至采购人的技术人员能熟练独立工作；乙方委派的专业技术人员所需费用均由乙方承担。

4. 乙方应向甲方提供以下中文技术资料1套，其费用包括在报价中：

4.1 设备的出厂检验报告

4.2 合格证书

4.3 装箱单

4.4 产品验收标准（含产品合格证验收清单等）

4.5 技术说明书

4.6 使用说明书

4.7 安装、维修及操作手册,公开维修密码,软件备份光盘

4.8 零部件目录

4.9 配置清单、分项价格及耗材价格（若有）

4.10货物的产品介绍彩册（页），或提供有效的国内认证机构的证明材料。

4.11最新的原版Data Sheet技术资料（技术白皮书）。

该响应设备须为全新产品。

6、验收标准和验收方法：

6.1验收标准：设备按照制造厂商的产品验收标准和中华人民共和国有关技术规范和技术标准以及甲方验收标准进行验收。产品外观应无破损、裂缝和缺陷且标识清晰。

 6.2 验收方法：

       6.2.1 出厂检验：乙方应提供货物制造厂的出厂检验报告、合格证书、装箱单等。

       6.2.2最终验收：设备安装、调试结束后乙方负责并会同甲方及有关专家按6.1款验收标准进行联合验收。需有甲方的设备安装验收报告单、且必须经甲方设备与医用材料管理处或相关部门的工程师和设备使用科室人员在验收报告单上签字即为验收完成。保修期从甲方设备安装验收报告单签署时间算起。

7. 保修期及维修服务

7.1 本次响应的产品需提供免费保修5年，保修期内需提供原厂保修；乙方应提供所投产品的售后服务承诺书及所投产品售后服务单位（承诺由所投产品售后服务单位<该产品的专业维修机构、生产厂家、生产厂家分公司或办事处等>提供售后服务<包含服务条款、保修年限等>）。

7.2质量保证

在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后12小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告报甲方备案，若 5天内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。乙方视自身能力提供更优、更合理的维修服务承诺。

8.付款方式与条件

   8.1设备安装及验收合格后，乙方凭A.金额为有关合同货物价格100%的增值税普通发票；B.制造厂家出具的货物质量合格证书；C. 甲方已收讫货物的验收凭证；D. 甲方签发的验收合格文件；E.甲方要求的其它文件，向甲方申请付款。

   8.2甲方在设备入账后三个月内以银行付款方式向乙方支付合同总金额的100%的款项。

9. 该文件要求中未明之处，欢迎进行必要的咨询和详细补充说明。

福建医科大学附属第一医院
2026年11月11日
